技术规格参数要求

项目一：腹腔镜系统

一、设备名称：三晶片腹腔镜系统

1、主要用途：适用于外科、妇产科腹腔镜手术。

2、主要设备：一套三晶片摄像系统主机含3CCD视频摄像头一 300W氙灯冷光源、一套医用监视器、一套≥30升CO2气腹机、一套冲洗吸引系统、腹腔镜及妇科手术器械各一套、一根30度超广角腹腔镜、穿刺套管及穿刺针一套、一台仪器台车。

二、主要部件技术指标及功能要求

（一）、三晶片摄像系统主机

※1、数字化三晶片摄像机，像素≥130万像素，具有DVI等数字信号输出接口。

※2、水平分辨率≥750线，能清楚显示组织细部结构。

3、信噪比>60分贝。

4、最低光敏度≤3.0lux，f=1.4。

5、有专业的手术模式。（腹腔镜、胸腔镜、泌尿外科镜、关节镜）

6、自动暴光控制：1/60-1/10000秒

7、输出方式：数字DV、RGB、S-VHS、BNC

8、具有数字化图像增强系统，能摸拟三维效果，色彩还原度好，保证图象色彩的真实、自然。

9、具有软镜图像过滤功能，可驳接软镜、手术显微镜。

10、图像电子数码放大功能，电子变焦≥2倍。

※11、摄像头具有光学齐焦变焦功能，光学变焦范围25mm-50mm。

12、至少可以接驳5种以上的三晶片摄像头并自动识别各种摄像头。

13、摄像头图象传感器为三晶片，采用先进的1/3或1/2英寸Hyper HAD  CCD技术。

14、摄像头具有多种遥控功能，便于手术医生在摄像头上调节白平衡、局部图像放大缩小，亮度调节以及控制其它外围设备。

15、带键盘并通过随机键盘可编辑患者资料

（二）、冷光源及光导纤维

※1、300W氙灯冷光源，色温≥5500K，近于自然光。

2、灯泡寿命大于500小时，有灯泡寿命预警功能，面板上数字显示灯泡的使用时间，方便操作人员了解灯泡的使用情况。

3、光亮度可连续调节，有机械调光和自动调光两种方式，使用方便。

4、有待机保护功能，使用安全。

5、冷光源通用性强，万能接口可驳接所有品牌光纤。

6、纤维光导束直径≥6.5mm，长度大于≥3m。

7、提供备用光源。

8、CF一类认证

（三）、全自动气腹机

※1、最大流量≥30升/分钟，能开机自检和气质检测保障手术安全。可预定压力和流量，气压设定范围在0—30mmHg，流量设定范围在0-30L，屏幕数字显示，操作简便。

2、双路安全监测，有安全报警装置，可声光报警，设有返溢流装置。

3、流量可连续调节，也可根据手术需要自行设置分级控制，为手术各阶段提供最佳流量。

4、具有连续进气模式和断续进气模式，使用安全方便。

5、可接中心供气和气瓶供气。

（四）、医用监视器    彩色医用监视器，水平分辨率750线以上。

（五）冲洗吸引系统

1、配置：冲洗吸引泵，包括：主机、灌液硅胶管、冲洗瓶（1升）、抽气硅胶管、抽吸瓶（1.5升）、瓶固定器、冲洗管。

2、系统工作电压为100V—240V的宽电源可满足各种内窥镜手术。

3、有反溢流装置，安全报警系统。

（六）、外科、妇产科腹腔镜专用手术器械。

1、30度超广角腹腔镜一根

1.1视野角≥110度，视倾角≥30度，直径10毫米，工作长度≥310厘米。

1.2可高温高压消毒，可防雾。

1.3高速柱状镜，光线传导快，光损少。

1.4腹腔镜的镜面前端采用蓝宝石，耐磨，使用寿命长，表面作防反光处理。

1.5能显示组织的细微结构，使手术精确精细。

1.6画面光亮，全屏幕显示，图象细致，对比明显。

2、穿刺套管及穿刺针一套

2.1  11毫米穿刺套管及穿刺针   2套

2.2  6毫米穿刺套管及穿刺针    2套

2.3  11至5毫米转换器         1个

2.4  11毫米封帽               10个

2.5  6毫米封帽                10个

3、手术器械  要求三分割可拆卸式，均可高温高压消毒

3.1腹腔镜通用器械一套（包括：）剪刀（直径5mm，长36cm）1把，分离钳（直径5mm，长36cm）1把，钛夹钳（配中大号钛夹）1把，分离抓钳（直径5mm，长36cm）1把，大持针器（直径5mm，长33cm）1个，电凝和分离电极1个，单极电勾1把，冲洗吸引管1根，抓钳（直径10mm，长36cm）1把，肠钳（直径5mm，长36cm）1把，单极高频导线1根。

3.2妇科手术器械一套（包括：）分离抓钳（直径5mm，长36cm）1把，钩剪（直径5mm，长36cm）1把，双极电凝钳（直径5mm，长43cm）1把，双极高频电缆1根，子宫撑开器钳1把，宫颈套管1个，打结器1个，肌瘤钻（螺丝状）1个。

（七）付款方式

1、货到医院指定地点安装调试验收合格后3个月内支付货款的30%。

2、三年内付清全部款项。

※（八）要求在国内有厂家的办事机构（提供办事机构的地址，电话），能随时提供样机满足维修的需要。在省内有维修机构和专业服务人员。产品在国内有良好的声誉和一定的市场占有率（提供省内的用户名单，联系人，联系电话）

在技术上能满足医院需要的（较强的）业务支持，培训和专家指导。

（九）培训及售后服务

1.中标方应对设备操作及维修人员进行不少于80小时的培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止。

2.设备保修期为3年。在质保期内每年由维修工程师提供至少两次的上门维护保养工作。

3.提供设备的维修手册、电路图纸、软件安装包、维修密码。

4.一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，2个工作日内修复设备。

5.及时提供设备附件及各类配件详细报价清单。

注明：进口产品须提供报关单和商检证明。※号为必须要求达到的参数，如有任一项不能满足视为废标

项目二：电子支气管镜、鼻咽喉镜系统

一、设备名称：电子支气管镜、鼻咽喉镜系统

二、数量：一套(包括影像处理中心1台，冷光源1台，高清液晶监视器1台，电子支气管镜1根，电子鼻咽喉镜1根，图像工作站1台，原装台车，附件)

三、总体要求：

1、整机原装进口，具有国家药监局核发的进口注册证。

2、整体设计应满足临床需要。

3、提供详细的配置清单。

4、整体防水设计。

四.  技术参数

| 1.影像处理中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色制式 | NTSC/PAL |
| 2 | 高清数字信号输出 | Y/C×2 BNC×1 RGB×1 VGA×1 |
| 3 | 色彩调节功能 | 具备、色彩功能强调、彩虹现象修正 |
| 4 | 轮廓强调 | 具备 |
| 5 | 自动白平衡 | 具备 |
| 6 | 与工作站同步连接 | 具备 |
| 7 | 测光模式选择 | 平均测光、峰值测光 |
| 8 | 自动增益控制 | 标准、2dB、24dB、6dB |
| 9 | 图像放大功能 | 具备 |
| 10 | 图像冻结功能 | 场冻式/桢冻式 |
| 11 | 快门速度选择 | 1/30、1/60、1/100、1/200 |
| 12 | 患者数据输入功能 | 具备 |
| 13 | 内镜信息存储及显示 | 具备 |
| ※14 | 兼容性 | 可以兼容胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管境、胆道镜、鼻咽喉镜、超声镜等 |
| 2.冷光源 |  |  |
| 15 | 主灯 | 300W氙灯、寿命≥500小时 |
| 16 | 副灯 | 卤素灯、寿命≥500小时 |
| 17 | 主副灯自动切换 | 具备 |
| 18 | 气泵压力可调 | 具备 |
| 19 | 亮度调节功能 | 具备（档位≥17） |
| 3.医用液晶视频监视器 |  |  |
| 20 | 高分辨率 | ≥1280×1024 |
| 21 | 高清接口 | 具备 |
| 22 | 对比度 | ≥1000：1 |
| 23 | 亮度 | ≥300nits |
| 24 | 面板规格 | ≥19寸 |
| 4. 电子支气管镜 |  |  |
| 25 | CCD类型 | 彩色CCD |
| ※26 | CCD像元素 | ≥40万 |
| 27 | 视野角度 | 120° |
| 28 | 视野方向 | 直视 |
| 29 | 视野距离 | 3∽100mm |
| 30 | 先端外径 | ≤5.9mm |
| 31 | 插入部外径 | 5.9mm |
| 32 | 弯曲角度 | 向上≥180° 向下≤130° |
| 33 | 有效长度 | ≥600mm |
| 34 | 全长 | ≥870mm |
| 35 | 钳道内径 | ≥2.8mm |
| 36 | 激光兼容性 | 具备 |
| 37 | 高频兼容性 | 具备 |
| 5.电子鼻咽喉镜 |  |  |
| 38 | CCD类型 | 彩色CCD |
| ※39 | CCD像元素 | ≥40万 |
| 40 | 视野角度 | 90° |
| 41 | 视野方向 | 直视 |
| 42 | 视野距离 | 3∽50mm |
| 43 | 先端外径 | ≤4.9mm |
| 44 | 插入部外径 | 4.9mm |
| 45 | 弯曲角度 | 向上≥130° 向下≤130° |
| 46 | 有效长度 | ≥300mm |
| 47 | 全长 | ≥570mm |
| 48 | 钳道内径 | ≥2.0mm |
| 49 | 激光兼容性 | 具备 |
| 50 | 高频兼容性 | 具备 |
| 6.图像工作站 |  |  |
| 51 | 电脑主机（最低配置） | Intel酷睿2双核6400处理器，2GB DDR2 800内存，P35主板，GeForce 8600GTS显卡（256MBDDR3显存），320GB硬盘（SATA接口），DVD刻录光驱 |
| 52 | 主机显示器 | 19寸液晶显示器，响应时间≤5ms |
| 53 | 报告打印机 | 最大打印幅面A4，分辨率5760×1440dpi，噪音≤45dB |
| 54 | 气管镜图像软件 | 具备 |
| 55 | 鼻咽喉镜图像软件 | 具备 |
| 7.附件 |  |  |
| 55 | 原装台车 | 1套 |

五.培训及售后服务

1.中标方应对设备操作及维修人员进行不少于80小时的培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止。

2.设备保修期为3年。在质保期内每年由维修工程师提供至少两次的上门维护保养工作。

3.提供设备的维修手册、电路图纸、软件安装包、维修密码。

4.一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，2个工作日内修复设备。

5.及时提供设备附件及各类配件详细报价清单。

六.更换荧光支气管镜

在中标方中标一年内或中标方取得荧光支气管镜注册证后，免费将我院电子支气管镜系统升级为荧光支气管镜系统

七.付款方式

1、货到医院指定地点安装调试验收合格后3个月内支付货款的30%。

2、三年内付清全部款项。

注明：进口产品须提供报关单和商检证明。※号为必须要求达到的参数，如有任一项不能满足视为废标。